福禄克万用表清洁维护小贴士

- 万用表日常清洁维护注意事项：

定期用湿布和温和的清洁剂清洁外壳，不要使用腐蚀剂或溶剂。端子若弄脏或潮湿可能会影响读数。

清洁端子步骤：

- 关闭产品，拆下测试导线；

- 把端子上的赃物清除；

- 用蘸有异丙醇的新棉棒擦拭每个输入端子的内部；

- 保险丝测试方法：

- 将旋转开关转至电阻测试档位；

- 将测试导线插入电阻端子，然后用探头接触A或则mA /uA端子，

- 状态良好的A端子保险丝读数约为0.1Ω，状态良好的mA /uA端子保险丝读数应小于10kΩ；

- 如果显示读数为OL，需更换保险丝并重新测试；

- 若显示其他数值，则需要维修本产品；